Атомно-абсорбционный спектрометр  «МГА-1000» (или эквивалент)

Назначение:

Спектрометр предназначен для измерений содержания различных элементов в водных растворах, пробах пищевых продуктов и продовольственного сырья, биопробах, в атмосферном воздухе, почвах методом атомно-абсорбционной спектроскопии с электротермической атомизацией.

| Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Атомизатор | Электротермический атомизатор с продольным нагревом и возможностью использования графитовых кювет стандарта 28 мм как с платформой Львова, так и без нее. Температурные программы задаются программно оператором и обеспечивают нагрев пробы в температурных диапазонах, необходимых для эффективной подготовки пробы, ее атомизации и последующего удаления продуктов анализа. |
| Монохроматор | установлен монохроматор со сферической зеркальной дифракционной решеткой 1800 штрихов/мм с фокусным расстоянием 130 мм |
| Коррекция неселективного поглощения | В спектрометре реализован методе Зеемановской модуляционной поляризационной спектрометрии. Коррекция неселективного поглощения основана на обратном эффекте Зеемана, для его реализации применяется высокочастотная модуляция состояния поляризации поглощаемого света, а атомизатор с анализируемой пробой располагается в поперечном магнитном поле |
| Ламповая турель | установлена автоматизированная, управляемая компьютером турель на 6 позиций, допускающая возможность использования спектральных ламп с полым катодом типа ЛС-2, а также высокочастотных безэлектродных спектральных ламп. |
| Детектор (ФЭУ) | В спектрометре установлен высокоточный, широкополосный фотоэлектронный умножитель, который в сочетании с качественной оптикой обеспечивает высокую чувствительность измерительной схемы и позволять проводить регистрацию малых величин абсорбционности |
| Программное обеспечение | На лазерном диске (входит в комплект поставки) |
| Система охлаждения | Охлаждение осуществляется водой, циркулирующей по замкнутому контуру. Система охлаждения является составной частью спектрометра и входит в комплект поставки. Использование дополнительных средств для охлаждения спектрометра (таких как холодильник, проточная вода, т.п.) не требуется. |
| Программирование параметров анализа | Установка параметров нагрева: Сушка, Атомизация, Очистка по длительности и температуре Контроль рабочих потоков защитного газа Возможность введения стадий дозирования и концентрирования Возможность управления параметрами отдельных этапов измерения |
| Рабочий спектральный диапазон, нм | 190...900 |
| Спектральное разрешение, нм ( в диапазоне от 190 до 600 нм включительно ( в диапазоне свыше 600 до 900 нм включительно | 2 3 |
| Предел обнаружения марганца, пг, | 3 |
| Предел обнаружения никеля, пг, | 20 |
| Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения выходного сигнала спектрометров при вводе контрольного раствора, содержащего 200 пг никеля и марганца, %: | 5 |
| Время установления рабочего режима спектрометров, мин, | 15 |
| Время непрерывной работы спектрометров, ч, | 8 |
| Питание спектрометров от сети трехфазного переменного тока: номинальное напряжение питания, В частота, Гц | 380 50 |
| Габаритные размеры спектрометра (без автосемплера), мм, не более | 800 х 475 х 310 |
| Масса спектрометра, кг, не более | 50 |
| Мощность, потребляемая спектрометрами, кВ(А, не более: ( в режимах ожидания и настройки аналитических параметров ( в режимах атомизации и очистки | 0,1 6 |
| Средняя наработка на отказ, ч, | 4000 |
| Средний срок службы спектрометра, лет, | 5 |
| Гарантийный срок | 12 мес после ввода в эксплуатацию |
| Бесплатное техническое обслуживание | 36 мес после ввода в эксплуатацию |
| Срок поставки | 3 мес |
| Комплектность | Стандартный комплект поставки: 1. Атомно-абсорбционный спектрометр «МГА-1000», включая автосемплер 2. Лампы Ni и Mn для проведения поверки 3. Лампы на определяемые элементы – НА МЕДЬ, ЖЕЛЕЗО, ЦИНК, МАРГАНЕЦ 4. ГСО на определяемые элементы 5. Графитовые кюветы 6. Методики на определяемые элементы Подключение прибора (первичное обучение персонала) |