Приложение №1
к Уведомлению о проведении запроса предложений № 437 от 15 мая 2015г.
.
Техническое требование

на поставку хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»
1. Наименование: комплекс аппаратно-программный газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000».
2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Требования

	1
	Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» в количестве –1 ед.

	1.1.
	Страна-производитель   
	Россия 

	1.2.
	Назначение 
	Определение: 

1. Хроматографический анализ растворенных газов в трансформаторном масле.

2. Общее газосодержание.

3. Определение содержания фурановых производных в эксплуатационных трансформаторных маслах.

4. Содержание антиокислительной присадки ионол в энергетических маслах (трансформаторных и турбинных).



	1.3.
	Тип хроматографа
	Газовый

	1.4.
	Дата изготовления прибора
	Не ранее 2014 года, новый, не бывший в употреблении, без дефектов.

	1.5.
	Гарантия
	Не менее 24 месяцев с момента поставки.

	Технические характеристики

	1.6.
	Исполнение
	2 (7)

	1.7.
	Детектор
	ДТП, ПИД

	1.8.
	Испаритель
	Насадочный


3. Основные технические требования:
3.1. Оборудование должно быть внесено и зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений.
3.2. Выполнение оборудования в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2. по ГОСТ 15150-69.
3.3. Оборудование должно иметь степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96 от попадания  внутрь твердых веществ.
3.4. Основные требования применительно к контрольно-измерительному и лабораторному оборудованию согласно ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90).
4. Дополнительные технические требования:
Хроматограф предназначен для анализа газов, растворенных в трансформаторном масле в соответствии с РД 34.46.303-98, а также для определения общего газосодержания, ионола и фурановых соединений.
При поставке хроматографа Заказчику требуется его установка и монтаж со стороны Поставщика, а также первичное обучение персонала Заказчика (ознакомление с работой оборудования и программного обеспечения, выполнение пробного анализа на территории Заказчика).

5. Срок поставки: август 2015г.
6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):
Комплектация хроматографа:

	1.
	Персональный компьютер ''Fort Dialog'' на базе процессора Intel: процессор Intel Core i3;  MB ASUS;  Ethernet 1Gb;  DDR3 4Gb; HDD 1Tb;  видеокарта PCI-E;  DVD+RW; ПО Windows 7 Home Basic Russian; Монитор 24'' ASUS TFT; Принтер HP Laser Jet P1102

	2.
	Кран 10-ти портовый (ручной), Кат.№ КрД10.2-16(1.2).52.РН-по – 1 шт.

	3.
	Колонка М 1.5м*3мм, 5% SE-30 на хроматоне N-AW 0.16-0.2мм – 1 шт.

	4.
	Колонка М 2м*3мм, CaA 0.2-0.4мм – 1 шт.

	5.
	Колонка М ss316 2м*3мм, 15% ПЭГА на полихроме-1 0.2-0.25мм – 1 шт.

	6.
	Колонка М ss316 3м*2мм, Hayesep N 80/100меш – 1 шт.

	7.
	Программа обработки ''Хроматэк Аналитик'' – 1 шт.

	8.
	Блок фильтров 5.884.012 (три канала газа с адсорбционными фильтрами и стабилизирующими  регуляторами давления) – 1 шт.

	9.
	Генератор водорода 6.140 – 1 шт.

	10.
	Компрессор – 1 шт.

	11.
	Устройство для достижения равновесия 214.1-Э.7880 – 1 шт.

	12.
	Клапан 5.890.039 – 1 шт.

	13.
	Метанатор – 1 шт.

	14.
	Программа обработки ''Хроматэк Энергетик'' – 1 шт.

	15.
	Комплект арматуры газовой 4.078.000 – 1 шт.

	16.
	Адаптер 5.889.007 – 1 шт.

	17.
	Доза 1мл, Кат.№ Дз1к(1.16.2) – 2 шт.

	18.
	Заглушка 8.632.074 – 16 шт.

	19.
	КМЧ 214.1-Э.8034 – 1 шт.

	20.
	Комплект коммутационный 4.069.007 (8 портов) – 1 шт.

	21.
	Контейнер для переноски шприцев 4.056.001 – 1 шт.

	22.
	Мембрана 7.010.019-01 (3х11мм, 50шт/уп, с низким газовыделением) – 1 уп.

	23.
	Пневмосопротивление регулируемое 5.150.019 – 2 шт.

	24.
	Шприц 4.056.011 (объем 20мл, с металлическим поршнем, для трансформаторного масла) – 8 шт.

	25.
	Аттестованная газовая смесь (двуокись углерода, окись углерода, азот, кислород, метан, этан, этилен, ацетилен, водород в аргоне) – 2 шт.

	26.
	Аттестованная методика определения антиокислительной присадки ионол в  энергетических маслах (трансформаторных и турбинных).  (вариант насадочной колонки, без хроматографической колонки) – 1 шт.

	27.
	Аттестованная методика определения фурановых соединений в эксплуатационных трансформаторных маслах (вариант насадочной колонки, без поставки хроматографической колонки) – 1 шт.

	28.
	Аттестованная методика определения общего газосодержания в электроизоляционных маслах по методу АРП – 1 шт.

	29.
	Трубка медная капиллярная 1/8'' – 3 шт.

	30.
	Устройство для составления двухфазной системы 5.885.021 – 1 шт.

	31.
	Шприц SGE-Chromatec-02-10мкл, ТУ4321-011-12908609-08 с метрологической поверкой – 2 шт.

	32.
	Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Хроматэк-Кристалл''. Масло трансформаторное. Определение содержания антиокислительной присадки ионол – 1 шт.

	33.
	Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Хроматэк-Кристалл''.  Масло трансформаторное. Определение содержания газов, растворенных в трансформаторном масле (в соответствии с РД 34.46.303-98) – 1 шт.

	34.
	Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе ''Хроматэк-Кристалл''.  Масло трансформаторное. Определение содержания фурановых производных в трансформаторных маслах - 1 шт.

	35.
	Свидетельство о Государственной первичная поверка газохроматографического комплекса с тремя детекторами.


7. Требования к приёмке
Приемка продукции по количеству и качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления № П-6 и № П-7, установленных Постановлением Госарбитража.
Право собственности на прибор и риск его случайной гибели или повреждения переходит от Поставщика к Заказчику в момент сдачи-приемки поставляемого прибора.
8. Перечень документов 
При передаче оборудования Заказчику передаются следующие документы:
Сопроводительная документация, сертификат соответствия, свидетельство о первичной поверке, оформленное в соответствии с Письмом Ростехрегулирования №ВК-101-32/3110 о 25.06.2007, паспорт, методика поверки, инструкция по обслуживанию, ремонту и эксплуатации прибора на русском языке.
9. Гарантии изготовителя (поставщик) 
Поставщик - изготовитель гарантирует Заказчику качество оборудования и его работоспособность в течение гарантийного срока, который будет указан в Гарантийном талоне паспорта. Гарантийный срок должен быть не менее срока, установленного заводом изготовителем.
10. Требования к упаковке оборудования 
Упаковка аппаратов и приборов производится по ГОСТ 9.014-78. Упаковка должна быть  выполнена в соответствии с ГОСТ 17527-2003; ГОСТ 20767-75 и обеспечивать: 
-
защиту от повреждений и проникновений, исключая порчу и потерю товарного вида от попадания атмосферных осадков, влаги и обеспечение сохранности товаров;

-
облегчение транспортирования (транспортабельность);

-
гарантия качества;


-
безопасность упаковки (на содержание вредных веществ);

-
экологичность (способность её при использовании и утилизации не наносить вред окружающей среде).
