.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На измерительный комплекс Ретом-61 с комплектом программ

- Наименование. Измерительный комплекс Ретом-61с комплектом программ

- Назначение.

Устройство испытательное должно быть предназначено для измерения напряжения постоянного и переменного тока, интервалов времени, а также воспроизведения напряжения и силы переменного и постоянного тока, частоты и времени.

Устройство испытательное должно применяться в качестве калибраторов напряжения и силы переменного тока, для проверки характеристик параметров настройки электромеханических, полупроводниковых, микропроцессорных реле и панелей РЗА при эксплуатации энергетических объектов в различных отраслях промышленности.

Устройство должно иметь следующие функциональные возможности:

генерировать две трехфазные системы тока, трехфазное напряжение и с 3Uo, которые управляются независимо друг от друга по модулю, фазе и частоте. Это позволяет в ручном и автоматическом режиме проверять характеристики устройств РЗА при имитации различного вида аварий и других аномальных режимах энергосистем (качаниях, асинхронном ходе и т.д.);

выполнять поиск как статических параметров срабатывания защиты при плавном изменении входных параметров, так и динамических - при подаче сигналов толчком;

с помощью дискретных сигналов имитировать различные режимы работы внешних элементов схемы защиты, создавая корректные условия проверки различных ее функций;

принимать и обрабатывать поступающую дискретную и аналоговую информацию, контролируя реакцию защиты на текущее воздействие;

измерять временные характеристики защиты и регистрирует работу его дискретных выходов;

выполнять проверки защиты при различных уровнях питающего напряжения;

осциллографировать как выдаваемые, так и внешние аналоговые сигналы, позволяя сопоставить их с данными регистратора дискретных сигналов, что позволяет легко проанализировать работу защиты;

выполнять измерения величины постоянного и переменного напряжения, основную частоту и спектральный состав сигнала, фазовый угол между двумя сигналами и т.д.;

большой набор программных модулей должен позволять автоматически оценивать правильность защитных функций и точность параметров и уставок практически всех видов устройств РЗА и создавать протоколы их испытаний. При этом должна быть предоставлена возможность наблюдать на экране компьютера весь ход проверки, анализировать промежуточные результаты и, в необходимых случаях, корректировать условия проверки;

совместно с дополнительными блоками позволять в реальном времени обмениваться с проверяемой защитой логическими сигналами в виде GOOSE-сообщениями и подавать цифровые данные тока и напряжения в виде SV-потока в соответствии с МЭК 61850;

совместно с дополнительными блоками должно иметь возможность создать диагностическую систему, состоящую из двух и более комплексов, расположенных по концам линии, которые работают одновременно и абсолютно синхронно, что очень важно при проверке устройств защит типа ДФЗ-201.

- Технические характеристики.

Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, производства не ранее 2019 г., не являться выставочными образцами и соответствовать, указанным ниже техническим характеристикам.

| ИСТОЧНИКИ ТОКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  | Значение |  |
| Количество источников, шт. |  | 6 |  |
| Диапазон воспроизведения силы переменного тока одного источника (действующее значение), А |  | от 0,010 до 36 |  |
| Диапазон воспроизведения силы постоянного тока (один канал, три источника параллельно), А |  | от 0,030 до 30 |  |
| Минимальный шаг изменения силы тока, мА |  | 1,0 |  |
| Максимальное выходное напряжение (амплитудное значение), В, не менее |  | 34 |  |
| Максимальная выходная мощность одного источника, В·А, не менее |  | 700,0 |  |
| Суммарная максимальная мощность всех источников, В·А, не менее |  | 1400,0 |  |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы переменного тока в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, А |  | ±(0,004x + 0,00004Xк) |  |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения силы постоянного тока (один канал, три источника параллельно), А |  | ±(0,005x + 0,0001Xк) |  |
| Максимальный ток канала при разных режимах работы источников, А |  |  |  |
| - в режиме шести источников или две независимые трехфазные системы, или каждый канал используется независимо |  | 36 |  |
| - в трехфазном режиме увеличенного тока (три канала по 2 источника соединенных параллельно)* |  | 72 |  |
| - в однофазном режиме (один канал, где три источники соединены параллельно), не менее* |  | 100 |  |
| - в однофазном режиме (один канал, где шесть источников соединены параллельно), не менее* |  | 200 |  |
| Коэффициент пульсаций постоянного тока, % от выходного значения, не более |  | 0,1 |  |
| Защита выходной цепи каждого источника от: |  |  |  |
| - обрыва в цепи нагрузки |  | + |  |
| - перегрузки |  | + |  |
| - внешнего напряжения |  | + |  |
| - искажения формы сигнала |  | + |  |
| Уровень срабатывания защиты от перегрузки, В (действительное значение) |  | 24 |  |
| Время срабатывания тепловой защиты источников тока: |  |  |  |
| - при максимальной выходной мощности источника из холодного состояния 20 °С, мин, не менее |  | 2 |  |
| - при выходной мощности источника в размере 10 % от максимальной выходной мощности |  | длительно |  |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения силы переменного и постоянного тока, обусловленной изменением температуры окружающей среды, – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 ± 5) °С |  |  |  |
| * Погрешность в этих режимах определяется как корень квадратный из суммы квадратов погрешностей каждого используемого канала. Примечание – В формулах абсолютной погрешности приняты следующие обозначения: Хк - конечное значение диапазона изменения соответствующей величины (верхний предел); x - измеренное значение соответствующей величины. |  |  |  |
| ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |
| Наименование параметра | Значение |  |  |
| Количество источников, шт. | 4 независимых (включая один с изолированной нейтралью) |  |  |
| Диапазон воспроизведения напряжения переменного тока одного источника (действующее значение), В | от 0,03 до 135 |  |  |
| Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока (два источника последовательно), В | от 0,06 до 380 |  |  |
| Минимальный шаг изменения напряжения, мВ | 10 |  |  |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, В | ±(0,004x + 0,00004Xк) |  |  |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока (два источника последовательно), В | ±(0,004x + 0,00004Xк) |  |  |
| Максимальная выходная мощность источника (при Uвых ≥ 60 В), В·А, не менее | 80 |  |  |
| Максимальное напряжение при разных режимах работы источников, В |  |  |  |
| - в трехфазном режиме | 135,00 |  |  |
| - в однофазном режиме (2 источника соединены последовательно)* | 270,00 |  |  |
| - в однофазном режиме высокого напряжения (3 источника соединены последовательно) | 405,00 |  |  |
| Максимальная выходная мощность в режиме постоянного тока при 380 В, Вт, не менее | 80 |  |  |
| Коэффициент пульсаций напряжения постоянного тока, % от выходного значения, не более | 0,1 |  |  |
| Защита выходной цепи каждого источника от: |  |  |  |
| - от короткого замыкания в цепи нагрузки | + |  |  |
| - перегрузки | + |  |  |
| - внешнего напряжения | + |  |  |
| - искажения формы сигнала | + |  |  |
| Уровень срабатывания защиты от короткого замыкания, А: |  |  |  |
| - при действующем значении выходного напряжения менее 60 В | 1,0 |  |  |
| - при действующем значении выходного напряжения от 60 до 135 В | 0,6 |  |  |
| Время срабатывания тепловой защиты источников: |  |  |  |
| - при максимальной выходной мощности из холодного состояния 20 °С, мин, не менее | 10 |  |  |
| - при выходной мощности источника в размере 20 % от максимальной выходной мощности | длительно |  |  |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения напряжения переменного и постоянного тока, обусловленной изменением температуры окружающей среды, – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 ± 5) °С |  |  |  |
| ИСТОЧНИКИ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |
| Наименование параметра |  | Значение |  |
| Диапазон частот воспроизводимых сигналов тока, Гц |  | от 1 до 1000 |  |
| Диапазон частот воспроизводимых сигналов напряжения, Гц |  | от 1 до 2100 |  |
| Минимальный шаг изменения частоты, Гц |  | 0,001 |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты, Гц, в диапазоне частот от 45 до 65 Гц |  | ± 0,0002 |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты, Гц, в диапазонах частот от 1 до 45 Гц и от 65 до 2100 Гц |  | ± 0,01 |  |
| Диапазон установки угла фазового сдвига синусоидального сигнала на промышленной частоте 50 Гц, градус |  | от 0 до 359,999 |  |
| Минимальный шаг изменения угла фазового сдвига, градус |  | 0,001 |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки угла фазового сдвига синусоидального сигнала (в диапазоне частот от 45 до 65 Гц, при уровне сигнала в диапазоне от 10 до 100 % от верхнего предела изменения), градус |  | ± 0,3 |  |
| Коэффициент нелинейных искажений формы синусоидального сигнала на промышленной частоте (50 Гц), в диапазоне от 5 до 100 % диапазона воспроизведения амплитуды сигнала, %, не более |  |  |  |
| - для тока |  | 0,5 |  |
| - для напряжения |  | 1,0 |  |
| ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА (оперативного питания) |  |  |  |
| Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока, В |  | от 130 до 264 |  |
| Максимальный выходной ток, А, не менее |  | 1,25 |  |
| Максимальная выходная мощность, Вт, не менее |  | 300 |  |
| Коэффициент пульсаций напряжения постоянного тока, при выходном напряжении 220 В и максимальной выходной мощности, %, не более |  | 0,5 |  |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, % |  | ± 1 |  |
| Задержка включения источника, с, не более |  | 2 |  |
| Защита выходной цепи от: |  |  |  |
| - короткого замыкания |  | + |  |
| - перегрузки |  | + |  |
| - внешнего напряжения |  | + |  |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, обусловленной изменением температуры окружающей среды, – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 ± 5) °С |  |  |  |
| МИЛЛИСЕКУНДОМЕР |  |  |  |
| Диапазон измерения интервалов времени, с |  | от 0,0010 до 99999 |  |
| Разрешающая способность, мс |  | 0,1 |  |
| Минимальное значение измерения интервала времени, мс |  | 1,0 |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов времени, мс |  | ± (0,001x+0,3) |  |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения интервалов времени с применением дискретных входов РЕТ-64/32, мс |  |  |  |
| - в диапазоне от 1 до 100 мс |  | ±1,0 |  |
| - в диапазоне св. 100 мс |  | ± (0,001x+1) |  |
| Возможность измерения временных параметров: |  |  |  |
| - время срабатывания |  | + |  |
| - время возврата |  | + |  |
| - длительность замкнутого (разомкнутого) состояния |  | + |  |
| - разновременность срабатывания и отпускания контактов |  | + |  |
| - длительность дребезга контактов |  | + |  |
| АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ |  |  |  |
| Наименование параметра | Значение |  |  |
| Количество, шт. | 2 |  |  |
| Номинальная частота сигнала, Гц | 50 |  |  |
| Диапазоны измерения напряжения постоянного и переменного тока, В | 0,5 – 5; 5 – 500 |  |  |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения напряжения постоянного и переменного тока, В | ±(0,005x + 0,0001Xк) |  |  |
| Перегрузочная способность входов, % от верхнего предела измерения | 130 |  |  |
| Входное сопротивление встроенного вольтметра, кОм, не менее | 1000 |  |  |
| Дополнительные функциональные возможности: |  |  |  |
| - измерение тока, с помощью токовых клещей | + |  |  |
| - измерение частоты | + |  |  |
| - измерение угла фазового сдвига между двумя сигналами | + |  |  |
| - осциллографирование | + |  |  |
| - вычисление спектра сигнала | + |  |  |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения напряжения постоянного и переменного тока, обусловленной изменением температуры окружающей среды, – не более 0,5 предела основной погрешности на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 ± 5) °С |  |  |  |
| ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ |  |  |  |
| Наименование параметра | Значение |  |  |
| Количество, шт. | 16 |  |  |
| Тип | «сухой контакт», транзисторный ключ, ТТЛ 15 В |  |  |
| Максимальное напряжение постоянного тока на входе, В, не более | 300 |  |  |
| Время неопределенности считывания состояния входа, мс | 0,1 |  |  |
| Разрешающая способность определения изменения состояния входа, мс, не более | 0,2 |  |  |
| Диапазон регулировки антидребезговой задержки, мс | 1,0 – 10 |  |  |
| Первоначальный бросок тока, мА, не менее | 30 |  |  |
| ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ |  |  |  |
| Наименование параметра | Значение |  |  |
| Количество, шт. | 4 |  | 4 |
| Тип | Транзистор |  | Реле |
| Коммутационная способность при активной нагрузке: |  |  |  |
| - сила постоянного тока, А | 0,12 |  | 5 |
| - напряжение постоянного тока, В | 400 |  | 250 |
| - сила переменного тока, А | 0,085 |  | 16 |
| - напряжение переменного тока, В | 285 |  | 250 |
| Собственное время срабатывания дискретного выхода на замыкание, мс, не более | 1 |  | 20 |
| Собственное время срабатывания дискретного выхода на размыкание, мс, не более | 1 |  | 20 |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |
| Наименование параметра | Значение |  |  |
| Количество входных GOOSE-сообщений | 16 |  |  |
| Количество выходных GOOSE-сообщений | 16 |  |  |
| Воспроизведение токов и напряжений по записанным осциллограммам: |  |  |  |
| - формат записи | СОМТRADE |  |  |
| - максимальная длительность воспроизводимой осциллограммы, с, не менее | 10 |  |  |
| - точность воспроизведения дискретных сигналов, мс, не более | 1,0 |  |  |
| - частота дискретизации воспроизводимых аналоговых сигналов | не менее 32 точек на период |  |  |
| Соединение синхронизируемых устройств: |  |  |  |
| - в одном помещении, с применением кабеля синхронизации | до 9 устройств |  |  |
| - на смежных помещениях, с применением блока РЕТ-GPS | нет ограничений |  |  |
| Точность синхронизации взаимодействия двух устройств, мс, не более | 1,0 |  |  |
| Порт связи с управляющим устройством (ПК) | Ethernet |  |  |
| Режимы управления источниками | ручной, автоматический, программируемый |  |  |
| Испытательное напряжение*** изоляции цепей питания относительно корпуса устройства, В | 1500 |  |  |
| Испытательное напряжение*** изоляции токоведущих частей (кроме аналоговых входов) относительно корпуса/цепей питания, В | 1500 |  |  |
| Испытательное напряжение*** изоляции гальванически изолированных источников относительно других групп, В | 1500 |  |  |
| Испытательное напряжение*** изоляции аналоговых входов относительно корпуса/цепей питания, В | 2200 |  |  |
| Испытательное напряжение изоляции дискретных входов относительно друг друга, В | 500 |  |  |
| Масса устройства, кг, не более | 20,5 |  |  |
| Габаритные размеры устройства (без ручки) Ш×В×Г, мм, не более | 450 × 150 × 485 |  |  |
| Габаритные размеры устройства (с ручкой) Ш×В×Г, мм, не более | 510 × 180 × 485 |  |  |
| *** Переменное напряжение, частота 50 Гц. |  |  |  |
| УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |
| Наименование параметра | Значение |  |  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | от 1 до 40 |  |  |
| Температура нормальных условий, °С | 20 ± 5 |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, ºС | от 5 до +50 |  |  |
| Диапазон температур окружающей среды при транспортировке, ºС | от -50 до +50 |  |  |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 |  |  |
| Высота над уровнем моря, м, не более | 2000 |  |  |
| Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М23 |  |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |  |  |
| Требования безопасности по ГОСТ Р МЭК 60950-2002 | По классу I |  |  |
| Питание устройства: |  |  |  |
| - однофазная сеть, В | 220 – 22 (+ 44) |  |  |
| - частота питающей сети, Гц | 45 - 65 |  |  |
| - потребляемая мощность, В·А, не более | 3600 |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ |  |  |  |
| Средний срок службы устройств, лет, не менее | 30 |  |  |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |  |  |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния с учетом времени поиска неисправности, ч, не более | 3 |  |  |

Поверка:

Устройство должно поставляться с первичной двухгодичной метрологической поверкой и иметь межповерочный интервал не менее двух лет. Кроме того, устройство должно быть внесено в государственный реестр средств измерений.

Программное обеспечение:

Стандартный пакет программ испытательного устройства должен включать в себя следующие программы:

ручное управление независимыми источниками тока и напряжения;

автоматическая проверка реле тока;

автоматическая проверка реле напряжения;

автоматическая проверка реле направления мощности;

автоматическая проверка дистанционной защиты и реле сопротивления;

автоматическая проверка реле частоты;

секундомер-регистратор;

RL-модель энергосистемы;

воспроизведение аварийного процесса, записанного в COMTRADE-формате;

программа задания сигналов произвольной формы как суммы гармоник;

программа создания произвольного набора тестов для проверки устройств РЗА «Генератор тестов»;

программа настройки, юстировки и коррекции РЕТОМ-61;

программа проверки защит c использованием RIO-данных;

универсальная программа проверки защит на базе XRIO-файла;

специальная программа проверки устройств АЧР и ЧАПВ;

специальная программа проверки устройств АПВ (моделирование сигналов токов и напряжений в циклах АПВ);

специальная программа проверки приборов-определителей места повреждения (ОМП);

специальная программа проверки и настройки автосинхронизаторов типа АС-М (АС-М2, «Спринт», СА-1, и т.п.);

Специальные программы:

проверка шкафа высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит ШЭ2607 086 (НВЧЗ, ВЧБ, ДФЗ и КСЗ) серии 400;

проверка шкафа защиты линии и автоматики управления линейным выключателем типа ШЭ2607 011021(012021), ШЭ2607 011 (012), 011011 (012012) серии 100;

проверка шкафа защиты присоединения и автоматики управления обходным выключателем типа ШЭ2607 013022 (014022), 013 (014) серии 100;

проверка панели защит ДФЗ-201;

проверка устройств АЛАР;

проверка дифференциальных реле серии ДЗТ;

проверка дифференциальных реле серии РНТ;

проверка реле направления мощности (РНМ) серии РБМ, РМ;

проверка комплекта реле сопротивлений КРС 1;

проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ 2;

проверка реле сдвига фаз РН-55;

проверка реле тока УРОВ РТ-40/Р;

проверка устройства блокировки при качаниях КРБ 126

проверка реле тока обратной последовательности серии РТФ;

проверка систем возбуждения генераторов.

- Дополнительные требования

Устройство должно иметь Свидетельство об утверждении типа средств измерений.

Устройство должно поставляться с первичной двухгодичной метрологической поверкой и иметь межповерочный интервал не менее двух лет. Кроме того, устройство должно быть внесено в государственный реестр средств измерений.

- Сроки поставки. Апрель-Май 2020 г.

- Перечень (оборудования, ЗИП)

В комплект поставки входят:

- устройство испытательное	1 шт.

- USB-флеш-накопитель с программным обеспечением и документацией	1 шт.

- комплект запасных частей и принадлежностей 	1 шт.

- ноутбук Intel Core I5, ОЗУ 8 Гб, 15" 	1 шт.

- блок однофазного преобразователя тока РЕТ-10 	3 шт.

- Требования к приемке.

Поставка в соответствии с техническими требованиями. Приёмка согласно Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г.№П-7).

- Требования к изготовителю (поставщику):

Поставщик обязан поставить надёжное и высокоэффективное оборудование. Должен быть производителем или официальным дилером.

- Перечень документации.

Руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр;

Свидетельство o первичной поверке СИ;

Методика поверки;

Копию сертификата об утверждении типа СИ;

Гарантийные обязательства;

Все сопроводительные документы должны быть на русском языке.

- Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 5 лет со дня передачи покупателю. Поставщик должен обладать круглосуточной службой технической поддержки по поставляемому оборудованию, а также, иметь возможность, по согласованию сторон, проводить обучение по работе с этим оборудованием.

- Требования к упаковке оборудования.

Продукция должна быть поставлена в промаркированной упаковке или/и таре, обеспечивающей сохранность продукции при перевозке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.